## 2025年第四批
2025年第六批医用耗材及试剂遴选项目需求表
序号 | 项目名称 | 适用范围及用途 | 适配设备及参数要求
1 | 肤色药水贴 | 局部涂药、湿敷治疗用，防止渗漏 | 贴13*17cm，框直径9*11cm,内径8*10cm
2 | 光固化玻璃离子水门汀 | 用于Ⅲ类、Ⅳ类洞修复，乳牙充填、垫底。 | 具有光固化和放氟功能。粉剂15g,液剂8g
3 | 同型半胱氨酸检测试剂盒（乳胶增强免疫比浊法） | 用于血同型半胱氨酸的检测 | 40ml,适配生化分析仪，品牌：东芝，设备型号：TBA-120FR）
4 | 人类免疫缺陷缺陷病毒抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） | 用于HIV阳性结果的复检试验。 | /
5 | 人类免疫缺陷缺陷病毒（HIV1+2）抗体检测试剂盒（胶体金法） | 用于HIV阳性结果的复检试验。 | /
6 | 一次性使用内窥镜活体取样针 | 用于超声内镜引导下的胆胰等活检穿刺、取活检等。 | 针头22G，外管直径1.8mm，有效长度1420mm，手柄防滑表面抓握舒适，便于针体控制。
7 | 取石网篮 | 用于ERAT术中阑尾腔道中粪石捕捉 | 前端有金属保护帽，钻石型网篮更易捕捉石头，有效长度≥2000mm,开幅≥25mm，适用钳道孔≥2.8mm
8 | 非血管腔道导丝 | 用于ERAT术中引导穿入较为狭窄的阑尾腔道，以便手术操作 | 为混合导丝，前端超滑亲水涂层，镍钛合金材质，特氟龙涂层,直径0.88mm,有效长度4500mm
9 | 一次性使用电子阑尾内窥镜 | 用于阑尾腔内镜手术的观察、诊断、诊疗。 | 工作长度≥2300mm，插入部小于等于3.5mm,操作通道≤2.0mm，视场角120°
10 | 稀释杯 | 用于西门子全自动蛋白分析仪BN Ⅱ system样本检测。 | 适配设备：西门子BN Ⅱ全自动蛋白分析仪
11 | 厌氧微生物培养瓶 | 用于BD BACTEC FX 全自动细菌培养系统样本培养。 | 适配设备：德国碧迪全自动细菌培养系统 BD BACTEC FX
12 | 需氧微生物培养瓶 | 用于BD BACTEC FX 全自动细菌培养系统样本培养。 | 适配设备：德国碧迪全自动细菌培养系统 BD BACTEC FX
13 | 儿童血培养瓶 | 用于BD BACTEC FX 全自动细菌培养系统样本培养。 | 适配设备：德国碧迪全自动细菌培养系统 BD BACTEC FX
14 | 惰性碳氟油 | 用于西门子全自动生化分析仪ADVIA CHEMISTRY XPT 设备，保障反应托盘的温度。 | 1. 适配设备：西门子全自动生化分析仪ADVIA CHEMISTRY XPT 2. 参数要求：反应托盘温度应在37.0℃±0.3℃内，温度波动应不超过±0.2℃。
15 | 腔静脉滤器 | 用于下肢深静脉血栓手术治疗 | 1.滤器外径（D）：38mm±4mm， 2.滤器长度（L）：50mm±4mm， 3.鞘管主体外径：3.30mm±0.30mm， 4.鞘管有效长度：550mm±50mm， 5.扩张器主体外径：2.55mm±0.20mm， 6.扩张器主体长度：690mm±50mm， 7.扩张器显影环外侧距离：28mm±2mm， 8.扩张器导丝腔兼容直径为0.035″（0.889mm）的导丝， 9.加压注射时，扩张器流量在400psi下不少于15mL/s，800psi下不少于30mL/s， 扩张器的爆破压力大于800psi。
16 | 滤器回收器 | 用于回收腔静脉滤器患者风险期结束后的治疗。 | 1.抓捕器开幅：20mm±2mm， 2.抓捕器导管外径：2.0mm±0.2mm， 3.抓捕器导管有效⻓度：790mm±50mm， 4.导引鞘主体外径：4.55mm±0.20mm， 5.导引鞘主体内径：3.75mm±0.20mm， 6.导引鞘主体有效长度：580mm±50mm， 7.回收鞘主体内径：3.00mm±0.20mm 8.回收鞘主体有效长度：633mm±50mm， 9.扩张器主体外径：2.86mm±0.20mm， 10.扩张器主体内径：1.50mm±0.20mm， 11.扩张器主体有效长度：781mm±50mm，
17 | 一次性使用防针刺无菌注射器 带针 | 抽吸液体或在注入液体后立即注射使用。 | 具有防针刺装置，规格如下： 1. 1ml：注射针0.45 2. 2ml: 注射针0.5 3. 5ml：注射针0.7 4. 10ml：注射针1.2 5. 20ml：注射针1.2 6. 50ml：注射针1.2
18 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 抽吸液体或在注入液体后立即注射使用。 | 规格如下： 1. 5ml：注射针0.7 2. 10ml:注射针1.2 3. 20ml：注射针1.2
19 | 压力绷带 | 用于胸腹部手术后加压固定伤口。 | 大号（围度110-140cm）、 中号（围度80-110cm）、 小号（围度60-80cm）
20 | 多头腹带 | 用于胸腹部手术后加压固定伤口。
21 | 疝气带 | 用于疝气手术后加压固定伤口。 | 腰围（70-120cm）胯围（50-90cm）
22 | 自粘弹力绷带 | 用于各种穿刺后加压固定。 | 10*450cm、 2*350cm
23 | 无纺布膏药托 | 用于科室开展中药贴敷治疗。 | 外圈8*10cm 内圈4*6cm、 外圈12*16cm 内圈7*10cm
24 | 一次性止血带 | 用于患者静脉治疗。 | 2*35cm
25 | 一次性使用等离子手术电极 | 用于泌尿手术，在内镜下用于前列腺、膀胱等软组织的切除。 | 1. 适配奥林巴斯ESG-400高频电刀； 2. 内窥镜手术下，适用于在生理盐水环境下对软组织（前列腺、膀胱）进行切割； 3. 产品组成：由贵金属环、陶瓷管、不锈钢支架、高温导线、定位片、热缩绝缘管、防水塞、固定座、电缆线 （含插头）组成； 4. 双极结构，电极自带连接电缆线； 5. 电极为正负极一体化设计，连接导线直接与主机连接即可工作，电极导通性能良好。
26 | 一次性电子膀胱镜 | 用于尿道和膀胱的内窥镜检查和手术。 | 1. 产品组成：由头端部（含前端LED）、插入部、操作部、信号连接线组成； 2. 插入部长度：350mm±3%； 3. 弯曲部分可上下弯曲210°，偏差<5%； 4. 图像处理器100万像素；
27 | 一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 | 用于尿道、输尿管和肾盂的内窥镜检查、诊断、治疗。 | 1. 产品组成：由头端部、弯曲部、插入部、操作部、信号连接线及内置LED光源组成； 2. 可控弯角≥285°，操作手柄前端可左右旋转≥120°，可实现四向弯曲效果； 3. 角度控制有自动锁止功能； 4. 插入部具有金属编制网保护装置，弯曲部含有医用级不锈钢材质； 5. 外径有6.3Fr-7.5Fr可选。
28 | 一次性使用无菌泌尿道用导丝 | 在内窥镜下与J型导管和微创扩张引流套件配套使用，起支撑、引导作用。 | 1. 产品内芯为镍钛合金，具有极佳的抗扭结，扭转力，推送力及操控力； 2. 产品包塑层为含钨聚氨酯（PU），光滑柔软，通过性能好，减少组织损伤，便于通过狭窄部位； 3. 表面亲水涂层，润滑性能好，可降低表面摩擦； 4. 产品型号齐全，直径0.25inch-0.38inch可选。
29 | 一次性使用输尿管导引鞘 | 供泌尿外科手术中，建立内窥镜等器械进入泌尿道的通道用。 | 1. 头端可弯曲270°，随输尿管镜被动弯曲，贴近结石，提升碎石效率； 2. 尾端具有负压吸引功能，可降低肾内压、提高清石率； 3. 产品型号齐全，直径9Fr-13Fr，长度280mm-550mm，
30 | 一次性使用内窥镜取石网篮 | 供消化、泌尿系统诊疗时在内窥镜下抓住、操控和取出结石以及其他异物用。 | 1. 网篮由镍钛合金材质制成； 2. 网丝结构设计 3. 多型号：3丝及4丝可选。
31 | 医用激光光纤 | 用于激光系统激光能量的传输。 | 1. 由连接头、光纤传输体、手柄和光纤治疗头组成； 2. 光纤适用波长为450nm和2100nm ； 3. 光纤芯径：300μm±10%、500μm±10%、800μm±10%。
32 | 一次性使用无菌输尿管支架套件 | 通过微创介入或开放手术置入肾盂与膀胱间，起支撑、引流作用。 | 1.双猪尾形状,便于悬挂肾盂与膀胱间，不易脱落； 2.头端采用楔形尖端，更顺畅通过弯曲的腔道减少手术时间； 3.留置时间≥30天。
33 | 一次性使用内镜抓钳 | 通过软性内镜钳道进入人体自然腔道，抓取、钳夹组织、结石或异物。 | 1. 头部张开角度大于90度； 2. 激光焊接，连接更可靠，抓取更牢固。四连杆结构，使得钳头开闭轻松灵活，钳头互相吻合，减少错位，杜绝卡塞现象； 3. 插入部直径:1.8mm，工作长度:600mm。