项目需求书

申请科室： 老年病科        
	拟购置医疗设备名称
	全数字彩色多普勒超声诊断仪

	数量（台/套）
	1
	产地
	(国产  (进口 

	预算单价（万元）
	48
	预算总价（万元）
	48

	资金来源
	(自筹 (经费：中医药事业传承与发展-国家中医优势专科（津财社指[2024]116号）直达资金

	设备类别
	(诊断设备类  (治疗设备类  (辅助设备类

(非医疗设备

	此需求书用于
	(院内医疗设备配置论证会   

(医疗设备配置专家论证 

(招标采购

	技术参数：

一、用途：主要用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、血管、泌尿、儿科、神经、急症、体检等方面的临床诊断工作，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。

二、主要技术规格及系统概述：

2.1主机成像系统：

★2.1.1液晶显示器≥21.5英寸；分辨率≥1920*1080 

2.1.2触摸屏≥13.3英寸，触摸屏可独立调节角度≥50度

2.1.3触摸屏支持手势控制，可自定义≥7个双指手势功能，如冻结、存图、打印等

2.1.4数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit

▲2.1.5解剖M型技术≥3条取样线，可360度任意旋转，可在实时和冻结的二维图像上获取解剖M图像
2.1.6曲线解剖M型技术

2.1.7彩色多普勒成像技术

2.1.8彩色多普勒能量图技术

★2.1.9智能化一键图像优化技术，自动连续优化图像，具备独立按键。可支持对二维灰阶、彩色多普勒、频谱多普勒、及造影图像的优化。

2.1.10空间复合成像技术，支持彩色多普勒模式

2.1.11斑点噪声抑制技术

2.1.12具备自动血流跟踪技术，可以实现ROI框位置和角度的自动优化，提供Color/Power模式下彩色血流/能量图像的实时动态优化

2.1.13穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏实时对比显示并支持自适应校正角度

2.1.14图像放大，支持高清放大和全局放大、局部放大，放大倍数≥16倍;支持≥2种放大全屏放大模式。

2.1.15具备腹部、妇科、产科、浅表、心脏模式自动工作流协议，支持定制化模板，在检查过程中可按照协议自动注释，自动标记体位图，自动切换图像模式等

2.1.16支持语音注释，可将语音注释信息保存到电影文件中，支持在超声设备或是在PC端回放语音注释

2.1.17硬盘内存≥1T

2.2成像技术：

2.2.1造影成像技术及造影定量分析功能

可支持多种探头：凸阵探头、线阵探头，腔内探头，心脏探头、容积探头

支持微血管造影增强功能

双计时器

支持向后存储，≥6分钟电影；支持向前存储

具备混合模式

支持造影图像和组织图像位置互换

2.2.2应变式弹性成像技术

1)支持探头：线阵探头、腔内探头、容积探头。

2)具备组织硬度定量分析软件，支持应变、应变率和应变直方图的测量

3)具备肿块周边组织弹性定量分析功能

4)具备定量测量映射分析，即在组织图测量时弹性图同步测量

2.2.3TDI组织多普勒成像

TDI成像模式：彩色速度模式图、能量模式图、频谱模式图、M型模式图

TDI曲线解剖M型模式：同步显示心肌组织节段运动同步性、运动时相对比

2.2.4内置超声教学软件，提供解剖示意图、标准超声图像，包含腹部、心脏、乳腺、甲状腺、妇科、产科等切面。同时，支持腹部及心脏各≥5个标准切面的自动识别。

2.3测量和分析：(B型、M型、D型、彩色模式)

2.3.1定点测速功能，彩色多普勒模式下可同屏测量血管腔内≥7个任意位置的血流速度

2.3.2半自动面积及径线测量 自动描迹、测量和计算工具，可支持径、周长、面积、平均灰度、径1/ 径2、径2/ 径1 等测量结果

2.3.3支持二维卵泡自动测量，一键自动分割无回声结构，以不同的颜色区分显示不同位置和大小的无回声结构。

2.3.4具备专业卵泡评估报告，多项IVF评估指标及发育曲线分析产科测量软件包

2.3.5自动产科测量，要求自动测量≥5项胎儿发育评估指标。

2.3.6自动NT测量

2.3.7心脏测量软件包：心功能自动测量软件,可自动识别四腔心、两腔心切面，自动识别心肌边界，并进行自动描迹

2.3.8腹部测量软件包：支持膀胱自动测量

▲2.3.9自动肝肾比测量 一键自动肝肾器官识别，自动计算肾皮质及肝脏的灰阶比值，方便进行肝脏脂肪变的定量评估

2.3.10IMT血管内中膜自动测量，测量结果参数≥7项，具备IMT评估曲线分析。

▲2.3.11支持颈动脉血管内中膜自动实时测量,自动获取6组IMT内膜厚度值,并实时更新

三、系统技术参数及要求：

3.1系统通用功能：

3.1.1主机探头接口≥4个，大小一致，全激活、相互通用。

    ★3.1.2 探头数量≥4个，腹部凸阵探头、血管/小器官线阵探头、心脏相控阵探头、腔内探头至少各一个。
3.2探头规格

3.2.1频率：所配探头均为宽频变频探头

3.2.2二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段；

3.2.3电子线阵探头阵元数≥192

3.2.4腹部凸阵探头探头频率2.0-5.5MHz

3.2.5血管/小器官线阵探头探头频率3.0-13.0MHz

3.2.6心脏相控阵探头探头频率1.5-4.5MHz

3.2.7腔内探头探头频率3.0-11.0MHz

3.3二维显像主要参数：

3.3.1成像速度：相控阵探头，18CM深度时, 全视野，帧率≥50帧/秒；凸阵探头，18CM深度时, 全视野， 帧率≥30帧/秒

3.3.2增益调节：B/M/D分别独立可调，≥100，可视可调步进≥1。

3.3.3TGC: ≥8段，LGC: ≥8段

3.3.4显示深度≥38cm

3.3.5伪彩图谱: ≥8种

3.3.6最大帧率: ≥600 帧/秒

3.3.7动态范围：≥240，可视可调

3.4频谱多普勒：

3.4.1显示模式：脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

3.4.2最大测量速度：≥7.2m/s（连续多普勒速度: ≥35m/s）

3.4.3最低测量速度：≤13.1cm/s

3.4.4偏转角度: ≥±30° (线阵探头) ，并支持快速角度校正

3.4.5取样宽度及位置范围： 0.5-30mm 

3.4.6零位移动：(8级

3.5彩色多普勒：

3.5.1显示方式：包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

3.5.2速度标识功能，标识不同血流速度边界，观察血流分布及速度梯度

3.5.3取样框偏转: ≥±30°，取样框可根据探头血流方向自动调节

3.5.4最大帧率: ≥220 帧/秒

注：★为实质性条款，负偏离将导致投标文件被拒绝

    ▲为重要条款，负偏离扣分值是其他常规参数负偏离的2倍
第二部分商务要求（资质要求、交货时间、售后服务等）：

一、供应商资质

参加本项目磋商的供应商应在响应文件中提供以下证明材料：

（一）根据《医疗器械监督管理条例》的规定，若供应商为所响应产品的制造商，须提供其医疗器械生产企业备案证明文件或医疗器械生产企业许可证的扫描件或复印件加盖公章；若供应商非所响应产品（第一类医疗器械除外）的制造商，须提供其医疗器械经营企业备案证明文件或医疗器械经营企业许可证的扫描件或复印件加盖公章。

（二）供应商须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供以下材料：

1、营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或复印件并加盖公章。

2、财务状况报告等相关材料：提供2024年度经第三方会计师事务所审计的企业财务报告扫描件（应包括完整的审计报告和财务报表）或提交响应文件截止日期前近3个月内银行出具的资信证明复印件并加盖公章。

3、2025年至少1个月的依法缴纳税收和社会保险费的相关证明材料扫描件或复印件并加盖公章。

4、提交响应文件截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提交响应文件截止日前成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）并加盖公章。

（三）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购代理机构于响应文件开启当日响应文件开启时间之前打印的信用中国、中国政府采购网的查询结果信用记录未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（四）供应商须由法定代表人或其授权的委托代理人参加磋商。供应商若为法定代表人参加磋商，须提供法定代表人资格证明书及身份证明原件或加盖公章的复印件（如身份证、护照、驾驶证等）；供应商若为被授权的委托代理人参加磋商，须提供法定代表人资格证明书、法人代表授权书（须由法定代表人签字或盖章）和被授权人身份证明原件或加盖公章的复印件（如身份证、护照、驾驶证等）。

（五）本项目不接受联合体参加磋商，供应商须提供《非联合体磋商声明函》并加盖公章。

二．交货要求

1.交货时间：合同签订之日起十个工作日内安装调试完毕（具体情况以合同为准）

2.交货地点：天津市滨海新区中医院

3.特别要求：除主体设备外，还须包括生产厂家的完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册、配套的辅助设备、技术资料（包括操作手册、使用指南、维修指南或服务手册等）、设备使用所必需的备品备件，负责运输、安装并提供相应的技术服务与质量保证。

4.交货的产品生产日期距离实际到货日期应≤6个月
三、服务要求

1.保修期：整机保修五年(自货物经采购方验收合格之日起计算保修期),保修期内出现质量问题由供应商免费上门保修，且免费更换全部零配件，并承担修理、调换或退货以及由此给采购方造成损失的实际费用。

2.依据产品说明书，保修期内供应商对所供货物提供免费维护与保养。

3.货物在保修期内更换整机的，从双方确认更换完成日期开始，保修期重新计算。

4.在产品说明书或标签中标明的使用期限内，供应商免费对货物的软件进行更新、维护、升级。

5.在产品说明书或标签中标明的产品使用期限内，因货物质量问题，造成事故，供应商除负责修复、调换本合同货物外，还应承担受损人员及财产的赔偿责任，包括但不限于造成采购方数据丢失、损坏的，还应承担恢复数据、信息等费用损失。

6.在产品说明书或标签中标明的产品使用期限内，货物因制造粗糙、设计缺陷或原材料缺陷但在上述保修期届满之前的合理检测中未能发现的潜在缺陷，供应商负责免费更换、修复。

7.供应商针对采购方的报修，供应商的服务人员在24小时内上门，并在48小时内予以修复。供应商对于采购方报修后48小时内无法修复的部分：保修期内供应商72小时内免费更换；超过保修期但仍在产品说明书或标签中标明的产品使用期限内的，供应商72小时内更换。若供应商不予配合，采购方有权委托第三方修复或者向第三方采购同等规格的替换产品，由此产生的一切费用均由供应商承担。

8.供应商所提供的货物必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权，则必须是自己拥有或合法使用，不得侵害任何第三方的合法权益。

9.供应商应随货物向采购方交付货物的使用说明书及货物相关的资料。如果所提交文件是外文的，供应商有义务为采购方提供中文或译成中文文件。

10.货物在途及安装调试过程中的风险及责任全部由供应商自行承担，包括但不限于货物在途时或安装调试过程中发生毁损、灭失，以及给采购方或其工作人员、供应商或其工作人员、第三方造成人身伤亡或财产损失等。

11.未经采购人同意，成交供应商不得转让合同、转包或分包。

12.所响应产品涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

13.供应商须整包进行磋商，不得拆包分项响应。 

14.供应商如为代理商须提供所投产品生产厂家或代理机构出具的产品授权书复印件（如为代理机构授权，供应商还须同时提供代理机构与生产厂家之间的销售授权证明），将授权书复印件并加盖供应商公章。

★15.根据《医疗器械监督管理条例》的规定，供应商所投产品如属于第一类医疗器械，须提供医疗器械备案证明文件复印件并加盖公章，供应商所投产品如属于第二类或第三类医疗器械，须具备食品药品监督管理局颁发的在有效期内的中华人民共和国医疗器械注册证，提供证书复印件并加盖公章。（本条款为★条款，不符合将导致投标文件被拒绝）

第三部分：付款方式

1.供应商在合同签订三日内向采购方缴纳合同标的额的10%作为履约保证金，待保修期届满后，由采购方在保修期届满30日内全额(无息)退还给供应商，但历次因违约扣除的履约保证金不予退还。在保修期内，供应商一旦发生需扣除履约保证金的情形，供应商应在收到采购方扣除履约保证金通知之日起30日内向采购方补足履约保证金。
2.货物送到指定地点、完成安装调试、经院方验收合格，院方已收到足额履约保证金，且院方收到中标供应商提供的等额合规发票后全额付款。

是否有配套耗材：   (有 (无

其他要求：主机一台、配备彩超检查及出具报告的相关硬件及软件一套 
、检查床一张、医生椅一套，承担与院内PACS接口以及体检系统接口费 
用


	学科带头人或科室负责人签字：              日期：


