## 2025年第八批
2025年第八批医用耗材及试剂遴选项目需求表
序号 | 项目名称 | 适用范围及用途 | 适配设备及参数要求
1 | 光固化玻璃离子水门汀 | 用于Ⅲ类、Ⅳ类洞修复，乳牙充填、垫底。 | 具有光固化和放氟功能。
2 | 非血管腔道导丝 | 用于ERAT术中引导穿入较为狭窄的阑尾腔道，以便手术操作 | 为混合导丝，前端超滑亲水涂层，镍钛合金材质，特氟龙涂层,直径0.88mm,有效长度4500mm。
3 | 一次性使用电子阑尾内窥镜 | 用于阑尾腔内镜手术的观察、诊断、诊疗。 | 工作长度≥2300mm，插入部小于等于3.5mm,操作通道≤2.0mm，视场角120°。
4 | 一次性使用防针刺无菌注射器 带针 | 抽吸液体或在注入液体后立即注射使用。 | 具有防针刺装置，规格如下： 1. 1ml：注射针0.45； 2. 2ml: 注射针0.5； 3. 5ml：注射针0.7； 4. 10ml：注射针1.2； 5. 20ml：注射针1.2； 6. 50ml：注射针1.2。
5 | 一次性止血带 | 用于患者静脉治疗。 | 2*35cm。
6 | 人类免疫缺陷缺陷病毒抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） | 用于HIV阳性结果的复检试验。 | /
7 | 人类免疫缺陷缺陷病毒（HIV1+2）抗体检测试剂盒（胶体金法） | 用于HIV阳性结果的复检试验。 | /
8 | 稀释杯 | 用于西门子全自动蛋白分析仪BN Ⅱ system样本检测。 | 适配设备：西门子BN Ⅱ全自动蛋白分析仪
9 | 惰性碳氟油 | 用于西门子全自动生化分析仪ADVIA CHEMISTRY XPT 设备，保障反应托盘的温度。 | 1. 适配设备：西门子全自动生化分析仪ADVIA CHEMISTRY XPT； 2. 参数要求：反应托盘温度应在37.0℃；±0.3℃内，温度波动应不超过±0.2℃。
10 | 一次性使用括约肌切开刀 | 适用于ERCP术中十二指肠乳头切开 | 弓状刀预设十一点方向切开，手柄可旋转切开方向，三腔设计，刀丝有绝缘保护套,先端长度7mm,切割刀长度≥20mm,工作长度≥1900mm。
11 | 应急碎石器 | 用于粉碎胆管内的胆结石，并将网篮从患者体内取出，解决常规治疗时，网篮无法从患者体内取出的情况下，使用本器械。 | 产品由操作手柄和螺旋外鞘管组成。
12 | 三级球囊扩张导管 | 用于胆管和食道狭窄扩张 | 适应钳道≥2.8mm，球囊直径8-9-10mm（10-11-12mm、12-13.5-15mm）多种规格可选，球囊长度≥30mm，工作长度2000mm。
13 | 扩张导管 | 用于胆道狭窄或肿瘤病变所造成的狭窄，扩张胆道，建立通道。 | 直径4-6Fr（5-7Fr、直径5-8.5Fr）多种直径规格可选，长度180cm
14 | 一次性使用无菌测温型硅胶尿管 | 给予颅脑损伤患者及重症患者进行膀胱温度监测，进行精准体温管理。 | 有传感线与监护仪（迈瑞N15）相连；双腔、三腔导尿管、材质为硅胶型，型号规格为14-22FR，5-10ml球囊容积,外径4-6mm,可携带助插内芯和可不携带助插内芯两种。
15 | 一次性使用测温中心静脉导管套件 | 给予重症患者进行血管内输液治疗及测温治疗，进行精准体温管理。 | 有传感线与监护仪（迈瑞N15）相连接；单腔、双腔、三腔导管，带测温探头，长度20cm,管径7F,套件内含消毒棒、一次性无菌巾、贴膜、纱布、导丝、穿刺针、缝合线。
16 | 一次性使用有创血压传感器 | 给予重症休克患者进行动脉血压管理，次传感器不仅仅可行血液检测信号，并存在采血端，可进行动脉采血。 | 有传感线与监护仪（迈瑞N15）相连接；由传感器、调节阀、灌注器、保护帽，密闭储血装置，采血阀等组成的，压力范围为-50mmHg～300mmHg。
17 | 一次性使用呼吸过滤器 | 过滤细菌病毒及雾化药物等。 | 材质为PP聚丙烯，TPE热塑弹性体，接口：22外/15内--22内；盐穿透过滤效率（%）≥96；泄漏（mL/min）＜5；压降（mbar）@30L/min：0.4-1.0；顺应性（mL/kPa）≤1；内腔容积（mL）34-50。
18 | 麻醉呼吸管路 | 转运呼吸机专用管路。 | 需适配飞利浦转运呼吸机T202，具有单向阀，单管路长度在1.6-1.8m。
19 | 一次性使用经皮穿刺气管切开套件 | 给予无法自主咳痰持续呼吸机辅助通气患者行气管切开 | 气管切开套装包含气管切开插管、内径7-8号，扩张器、长柄手术刀、导丝、软管针、一次性使用配药用注射器、脱脂纱布、洞巾、铺巾、内插管、清洁刷、插针器等组成。
20 | 红花艾柱 | 针对寒湿痹痛、胃肠炎、妇科病及风寒感冒等病症的艾灸应用。 | 适用于葫芦灸；艾柱不小于1.8厘米（直径）*2.7厘米（长度）。
21 | 姜艾柱 | 针对寒湿痹痛、胃肠炎、妇科病及风寒感冒等病症的艾灸应用。 | 适用于葫芦灸；艾柱不小于1.8厘米（直径）*2.7厘米（长度）。