项目需求书

| 拟购置医疗设备名称 | 泌尿外科内窥镜及附件 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量（台/套） | 1 | 产地 | 国产 进口 |
| 预算单价（万元） | 25 | 预算总价（万元） | 25 |
| 一、技术参数 电切内窥镜及附件1套 1、应用范围：该产品与高频手术设备配套使用，用于良性前列腺增生症手术设备配套使用。 2、内窥镜直径≤Φ4.0mm±0.2； 3、内窥镜工作长度≥301mm±10； 4、内窥镜视向角≤30°±5； 5、内窥镜视场角 ≥55°±5； 6、内窥镜设计光学工作距离d0≥20mm； 7、内窥镜有效景深范围3-50mm； 8、内窥镜光学镜的中心角分辨力≥6.267 C/°； 9、插入部分最大宽度：26 Fr 10、镜鞘长度：≥192mm 11、配置：内窥镜 1支、被动电切手件 1把、镜鞘1支（含内鞘、外鞘）、闭孔器1支、内鞘进水旋阀1个、冲洗器接头含冲洗瓶1套。 膀胱镜及附件2套 应用范围：供检查尿道或膀胱内疾病和手术时观察用。 一、内窥镜部分： 1、0 度镜，直径≥4mm，工作长度≥300mm； 2、30度镜，直径≥4mm，工作长度≥300mm； 3、70度镜，直径≥4mm，工作长度≥300mm； 4、视场角≥55°，角分辨力≥3.267C/°； 5、显色指数，对 A≥80% ；对 D65≥80%； 6、有效光度率≤1300cd/m2·lm； 7、镜头采用标准卡口，能够适配医院现有的冷光源和摄像系统； 8、镜身具有镜子视向角度数字和颜色色环标示； 二、镜鞘及鞘芯部分： 1、15.5Fr 镜鞘含鞘芯，长度≥230mm； 2、19.8Fr 镜鞘含鞘芯，工作长度≥230mm； 3、21Fr 镜鞘含鞘芯，工作长度≥230mm； 4、22.5Fr 镜鞘含鞘芯，长度≥230mm； 三、设备配置： 0 度膀胱镜 1支； 30 度膀胱镜 1 支； 70 度膀胱镜 1 支； 15.5Fr 镜鞘及闭孔器 1 套； 19.8Fr 镜鞘及闭孔器 1 套； 21Fr镜鞘及闭孔器 1 套； 22.5Fr镜鞘及闭孔器 1 套； 双通道操作器 1 个； 单通道连接桥 1 个； 异物钳、活检钳、剪刀，各 1 把。 肾盂镜1套 适用范围：通过手术创建的通道来观察上尿路，用于成像和诊断 1．视场角≥83°，视向角8° 2．有效景深5-30mm 3．角分辨率≥0.9 C/° 4．光能传递效率—有效光度率≤800 cd/（m2×lm） 5．镜管插入头部直径8/12Fr,辅助器械最大尺寸可容纳1x6Fr/2x3Fr,工作长度250mm 6．≥4万高清像素 输尿管内窥镜1套 适用范围：经尿道通过膀胱进入输尿管，用于输尿管的观察、成像 1.视场角≥80°，视向角0° 2.工作长度430mm 3.插入最大部分宽度4.6mm，器械通道最小宽度1.78mm 4.有效景深范围景深2-10mm 5.镜管插入头部直径 8/9.8Fr，辅助器械最大尺寸可容纳1x5Fr/2x3Fr 6.≥3万高清像素 第二部分商务要求（资质要求、交货时间、售后服务等）： 一、供应商资质 （一）根据《医疗器械监督管理条例》（中华人民共和国国务院令第 739 号）的规定，若供应商为所响应产品的制造商，须提供其医疗器械生产企业备案证明文件或医疗器械生产许可证的扫描件或复印件加盖公章；若供应商非所响应产品（第一类医疗器械除外）的制造商，须提供其医疗器械经营企业备案证明文件或医疗器械经营许可证的扫描件或复印件加盖公章。 （二）供应商须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供以下材料： 1、营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或复印件并加盖公章。 2、财务状况报告等相关材料：提供2024年度经第三方会计师事务所审计的企业财务报告扫描件（应包括完整的审计报告和财务报表）或提交响应文件截止日期前近3个月内银行出具的资信证明复印件并加盖公章。 3、2025年至今至少一个月的依法缴纳税收和社会保险费的相关证明材料扫描件或复印件并加盖公章。 4、提交响应文件截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提交响应文件截止日前成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）并加盖公章。 （三）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购代理机构于响应文件开启当日响应文件开启时间之前打印的信用中国、中国政府采购网的查询结果信用记录未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 （四）供应商须由法定代表人或其授权的委托代理人参加磋商。供应商若为法定代表人参加磋商，须提供法定代表人资格证明书及身份证明原件或加盖公章的复印件（如身份证、护照、驾驶证等）；供应商若为被授权的委托代理人参加磋商，须提供法定代表人资格证明书、法人代表授权书（须由法定代表人签字或盖章）和被授权人身份证明原件或加盖公章的复印件（如身份证、护照、驾驶证等）。 （五）本项目不接受联合体参加磋商，供应商须提供《非联合体磋商声明函》并加盖公章。 二．交货要求 1.交货时间：合同签订之日起十个工作日内安装调试完毕（具体情况以合同为准） 2.交货地点：天津市滨海新区中医医院 3.特别要求：除主体设备外，还须包括生产厂家的完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册、配套的辅助设备、技术资料（包括操作手册、使用指南、维修指南或服务手册等）、设备使用所必需的备品备件，负责运输、安装并提供相应的技术服务与质量保证。 4.交货的产品生产日期距离实际到货日期应≤6个月 三、服务要求 1.保修期：整机保修3年(自货物经采购方验收合格之日起计算保修期),保修期内免费消毒、免费更换所有耗材，出现质量问题由供应商免费上门保修，且免费更换全部零配件，并承担修理、调换或退货以及由此给采购方造成损失的实际费用。 2.依据产品说明书，保修期内供应商对所供货物提供免费维护与保养。 3.货物在保修期内更换整机的，从双方确认更换完成日期开始，保修期重新计算。 4.在产品说明书或标签中标明的使用期限内，供应商免费对货物的软件进行更新、维护、升级。 5.在产品说明书或标签中标明的产品使用期限内，因货物质量问题，造成事故，供应商除负责修复、调换本合同货物外，还应承担受损人员及财产的赔偿责任，包括但不限于造成采购方数据丢失、损坏的，还应承担恢复数据、信息等费用损失。 6.在产品说明书或标签中标明的产品使用期限内，货物因制造粗糙、设计缺陷或原材料缺陷但在上述保修期届满之前的合理检测中未能发现的潜在缺陷，供应商负责免费更换、修复。 7.供应商针对采购方的报修，供应商的服务人员在24小时内上门，并在48小时内予以修复。供应商对于采购方报修后48小时内无法修复的部分：保修期内供应商72小时内免费更换；超过保修期但仍在产品说明书或标签中标明的产品使用期限内的，供应商72小时内更换。若供应商不予配合，采购方有权委托第三方修复或者向第三方采购同等规格的替换产品，由此产生的一切费用均由供应商承担。 8.供应商所提供的货物必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权，则必须是自己拥有或合法使用，不得侵害任何第三方的合法权益。 9.供应商应随货物向采购方交付货物的使用说明书及货物相关的资料。如果所提交文件是外文的，供应商有义务为采购方提供中文或译成中文文件。 10.货物在途及安装调试过程中的风险及责任全部由供应商自行承担，包括但不限于货物在途时或安装调试过程中发生毁损、灭失，以及给采购方或其工作人员、供应商或其工作人员、第三方造成人身伤亡或财产损失等。 11.未经采购人同意，成交供应商不得转让合同、转包或分包。 12.所响应产品涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。 13.供应商须整包进行磋商，不得拆包分项响应。 14.根据《医疗器械监督管理条例》的规定，供应商所投产品如属于第一类医疗器械，须提供医疗器械备案证明文件复印件并加盖公章，供应商所投产品如属于第二类或第三类医疗器械，须具备食品药品监督管理局颁发的在有效期内的中华人民共和国医疗器械注册证，提供证书复印件并加盖公章。 第三部分：付款方式 1.供应商在合同签订三日内向采购方缴纳合同标的额的10%作为履约保证金，待保修期届满后，由采购方在保修期届满30日内全额(无息)退还给供应商，但历次因违约扣除的履约保证金不予退还。在保修期内，供应商一旦发生需扣除履约保证金的情形，供应商应在收到采购方扣除履约保证金通知之日起30日内向采购方补足履约保证金。 2.货物送到指定地点、完成安装调试、经院方验收合格，院方已收到足额履约保证金，且院方收到中标供应商提供的等额合规发票后全额付款。 是否有配套耗材：有 无 其他要求：无 |  |  |  |