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	拟购置医疗设备名称
	数字病理切片扫描仪

	数量（台/套）
	1
	产地
	国产  进口 
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	45
	预算总价（万元）
	45


第一部分：技术参数
（一）主机
1.加载数量：全自动一键式扫描，无需人员值守，单次可加载切片数≥100张；
2.物镜：配置高端平场复消色差物镜，数值孔径≥0.8；
3.明场扫描方式：明场采用线性扫描技术，配置行频≥60KHz的线阵扫描相机
4.明场扫描速度：20倍扫描，组织面积15mm*15mm，扫描时间≤25s；
5.扫描图像分辨率：20倍扫描，分辨率≤0.25微米/像素；40倍扫描，分辨率≤0.125微米/像素；
6.平台驱动：载片平台采用线性磁轴驱动（需提供线性磁轴电机的型号和技术说明）
7.切片盒规格：扫描支持以切片盒形式批量加载玻片，切片盒为独立一体化设计，玻片采用插取式加载，非多个切片座或托盘组合方式。单个切片盒可放置≥30张切片；
8.设备后续可原设备升级多色荧光扫描模块，最高匹配8色荧光
（二）扫描控制软件
1.扫描模式：支持单层、多层及多层融合扫描模式，
2.多层扫描模式：明场扫描层数≥30层；
3.具备切片保护功能：在大批量切片扫描时，因切片原因发生卡片等故障可以自动将切片退出到指定位置，继续下一张切片扫描；
4.扫描预览：显示器上可以看到扫描切片的编号，切片扫描的区域位置，当前扫描图像，以及整体扫描进度；
5.扫描切片格式：数字切片支持不同格式的输出，至少包含tif、svs、dcm等文件格式的输出，通过扫描软件参数设置选择“扫描格式”即可一键切换，提供实际操作界面截图；
6.图像形变误差：单位距离扫描形变误差的绝对值≤5um；
7.图像输出：JPG、TIFF、DICOM等格式，输出图像图像尺寸及分辨率大小可设置
8.支持识别切片标签：打印体数字，条码，二维码；自动识别组织区域，同时也可人工设定或修改扫描区域；自动预设焦点，也可人工添加或减少焦点；可实现扫片过程中实时显示扫描动态和浏览数字切片；
（三）本地阅片软件
1.需提供病理数字图像智能评价相关的软件著作权证书；
2.对每张切片可以进行图像质量智能评价，支持不合格切片重新扫描；
3.可自由变换任意倍数进行全切片观察浏览，也可选择指定的倍数观察浏览；
4.可随时添加个性化标注，能测量长度、周长、面积等，并可对所有标记进行管理；
5.可多张图像同步移动、缩放，进行对比浏览分析；
6.可以对数字切片图像的指定区域范围进行高清截图；
7.可使用导航图，快速浏览整张数字切片；
8.图像显示支持多系统使用：Windows/IOS/Android系统，电脑、平板、手机进行切片浏览；
9.支持通过网络web端浏览数字切片；要求提供数字切片网络浏览软件著作权证书复印件备查；
10.图像显示：可对数字切片除横向、竖向的角度之外的任意角度进行旋转；
11.在线标注功能：支持对数字切片的标注及标记功能，支持绘制矩形、多边形、打点、自由图形，添加修改备注等功能，要求提供该功能截图及数字切片标注相关的软件著作权证书复印件备查；
12.多切片显示功能：支持一个屏幕同时显示多张图像，并智能找到相同位置，可将对一张切片的缩放、拖动，同步给同屏幕的其他切片；
13.设备支持扫描后数字切片的云平台服务
13.1实现数字病理切片及其他数据上传
13.2支持以网页链接和二维码方式分享数字切片
13.3支持微信扫描分享二维码或点击链接查看数字切片。
14.设备支持宫颈细胞学人工智能诊断软件，提供智能分析系统产品注册证；
15.智能评价功能：对每张切片可以进行图像质量智能评分，扫描不合格切片支持自动重扫，提供病理数字图像智能评价软件著作权证书。
（四）扫描数据处理系统：
1.硬盘≥1TB；
2.内存≥32G；
3.显示器≥30英寸
（五）应用范围：
1.HE染色、特殊染色、免疫组织化学染色等切片数字扫描；
2.术中冰冻切片；
3.支持人工智能辅助诊断；
4.支持图像标准与定量分析；
第二部分商务要求（资质要求、交货时间、售后服务等）：
一、供应商资质
参加本项目磋商的供应商应在响应文件中提供以下证明材料：
（一）根据《医疗器械监督管理条例》的规定，若供应商为所响应产品的制造商，须提供其医疗器械生产企业备案证明文件或医疗器械生产企业许可证的扫描件或复印件加盖公章；若供应商非所响应产品（第一类医疗器械除外）的制造商，须提供其医疗器械经营企业备案证明文件或医疗器械经营企业许可证的扫描件或复印件加盖公章。
（二）供应商须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供以下材料：
1、营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或复印件并加盖公章。
2、财务状况报告等相关材料：提供2025年度经第三方会计师事务所审计的企业财务报告扫描件（应包括完整的审计报告和财务报表）或提交响应文件截止日期前近3个月内银行出具的资信证明复印件并加盖公章。
3、2026年至少1个月的依法缴纳税收和社会保险费的相关证明材料扫描件或复印件并加盖公章。
4、提交响应文件截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提交响应文件截止日前成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）并加盖公章。
（三）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购代理机构于响应文件开启当日响应文件开启时间之前打印的信用中国、中国政府采购网的查询结果信用记录未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
（四）供应商须由法定代表人或其授权的委托代理人参加磋商。供应商若为法定代表人参加磋商，须提供法定代表人资格证明书及身份证明原件或加盖公章的复印件（如身份证、护照、驾驶证等）；供应商若为被授权的委托代理人参加磋商，须提供法定代表人资格证明书、法人代表授权书（须由法定代表人签字或盖章）和被授权人身份证明原件或加盖公章的复印件（如身份证、护照、驾驶证等）。
（五）本项目不接受联合体参加磋商，供应商须提供《非联合体磋商声明函》并加盖公章。
二．交货要求
1.交货时间：合同签订之日起十五日内安装调试完毕（具体情况以合同为准）
2.交货地点：天津市滨海新区中医医院
3.特别要求：除主体设备外，还须包括生产厂家的完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册、配套的辅助设备、技术资料（包括操作手册、使用指南、维修指南或服务手册等）、设备使用所必需的备品备件，负责运输、安装并提供相应的技术服务与质量保证。
★三、服务要求
1.保修期：整机保修≥5年(自货物经采购方验收合格之日起计算保修期)，保修期内出现质量问题由供应商免费上门保修，且免费更换全部零配件，并承担修理、调换或退货以及由此给采购方造成损失的实际费用。
2.依据产品说明书，保修期内供应商对所供货物提供免费维护与保养。
3.货物在保修期内更换整机的，从双方确认更换完成日期开始，保修期重新计算。
4.在产品说明书或标签中标明的使用期限内，供应商免费对货物的软件进行更新、维护、升级。
5.在产品说明书或标签中标明的产品使用期限内，因货物质量问题，造成事故，供应商除负责修复、调换本合同货物外，还应承担受损人员及财产的赔偿责任，包括但不限于造成采购方数据丢失、损坏的，还应承担恢复数据、信息等费用损失。
6.在产品说明书或标签中标明的产品使用期限内，货物因制造粗糙、设计缺陷或原材料缺陷但在上述保修期届满之前的合理检测中未能发现的潜在缺陷，供应商负责免费更换、修复。
7.供应商针对采购方的报修，供应商的服务人员在24小时内上门，并在48小时内予以修复。供应商对于采购方报修后48小时内无法修复的部分：保修期内供应商72小时内免费更换；超过保修期但仍在产品说明书或标签中标明的产品使用期限内的，供应商72小时内更换。若供应商不予配合，采购方有权委托第三方修复或者向第三方采购同等规格的替换产品，由此产生的一切费用均由供应商承担。
8.供应商所提供的货物必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权，则必须是自己拥有或合法使用，不得侵害任何第三方的合法权益。
9.供应商应随货物向采购方交付货物的使用说明书及货物相关的资料。如果所提交文件是外文的，供应商有义务为采购方提供中文或译成中文文件。
10.货物在途及安装调试过程中的风险及责任全部由供应商自行承担，包括但不限于货物在途时或安装调试过程中发生毁损、灭失，以及给采购方或其工作人员、供应商或其工作人员、第三方造成人身伤亡或财产损失等。
11.未经采购人同意，成交供应商不得转让合同、转包或分包。
12.所响应产品涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。
13.供应商须整包进行磋商，不得拆包分项响应。 
14.根据《医疗器械监督管理条例》的规定，供应商所投产品如属于第一类医疗器械，须提供医疗器械备案证明文件复印件并加盖公章，供应商所投产品如属于第二类或第三类医疗器械，须具备食品药品监督管理局颁发的在有效期内的中华人民共和国医疗器械注册证，提供证书复印件并加盖公章。
注：以上服务条款均为实质性条款，负偏离将导致投标文件被拒绝。
第三部分：付款方式
1.供应商在合同签订三日内向采购方缴纳合同标的额的10%作为履约保证金，待保修期届满后，由采购方在保修期届满30日内全额（无息）退还给供应商，但历次因违约扣除的履约保证金不予退还。在保修期内，供应商一旦发生需扣除履约保证金的情形，供应商应在收到采购方扣除履约保证金通知之日起30日内向采购方补足履约保证金。
2.合同签订生效，货到、安装调试完毕并经需方验收合格，且需方收到供方提供全额发票后，于2026年12月31日前需方付款。
是否有配套耗材：   有 无
其他要求：
1.负责与本院病理软件系统对接及与医保上传接口对接。
2.软件系统终身免费维护升级
